## Resumen
ANÁLISIS DE LINEALIDAD — SENSORES SCT013
Sensor | Corriente nominal (A) | Salida nominal (V) | Sensibilidad nominal (V/A) | Pendiente medida (V/A) | Intercepto (V) | R² | Desv. máx. ajuste (V) | No linealidad máx. (% FS) | Máx. error vs ideal (%)
SCT013 (100A/1V) | 100 | 1 | 0.01 | 0.0099303 | 0.0059934 | 0.99992 | 0.0047307 | 0.47307 | 0.7
SCT013 (20A/1V) | 20 | 1 | 0.05 | 0.049738 | 0.00065292 | 0.99998 | 0.0030463 | 0.30463 | 0.56667
SCT013 (30A/1V) | 30 | 1 | 0.033333 | 0.033328 | -0.00038774 | 1 | 0.00020447 | 0.020447 | 0.3
LECTURA RÁPIDA

## CT100A_1V
SCT013 (100A/1V) — DATOS Y LINEALIDAD
Corriente (A) | Voltaje medido (V) | Ajuste lineal (V) | Voltaje ideal (V) | Residual (V) | ¦Residual¦ (V) | Error vs ideal (%) | ¦Error¦ (%) | Parámetro | Valor
20 | 0.2011 | 0.2046 | 0.2 | -0.0034996 | 0.0034996 | 0.55 | 0.55 | Corriente nominal (A) | 100
40 | 0.4028 | 0.40321 | 0.4 | -0.00040584 | 0.00040584 | 0.7 | 0.7 | Salida nominal FS (V) | 1
50 | 0.5034 | 0.50251 | 0.5 | 0.00089105 | 0.00089105 | 0.68 | 0.68 | Sensibilidad nominal (V/A) | 0.01
60 | 0.6041 | 0.60181 | 0.6 | 0.0022879 | 0.0022879 | 0.68333 | 0.68333 | Pendiente ajuste (V/A) | 0.0099303
80 | 0.8041 | 0.80042 | 0.8 | 0.0036817 | 0.0036817 | 0.5125 | 0.5125 | Intercepto (V) | 0.0059934
100 | 1.0008 | 0.99902 | 1 | 0.0017755 | 0.0017755 | 0.08 | 0.08 | R² del ajuste | 0.99992
120 | 1.1929 | 1.1976 | 1.2 | -0.0047307 | 0.0047307 | -0.59167 | 0.59167 | Desviación máxima ajuste (V) | 0.0047307
[8 empty] | No linealidad máxima (% FS) | 0.47307
Interpretación: R² cercano a 1 indica una relación prácticamente lineal. La no linealidad máxima (% FS) es la mayor separación respecto a la recta de mejor ajuste, expresada como porcentaje de la salida nominal de 1 V. | [7 empty] | Máximo error vs ideal (%) | 0.7
[8 empty] | R² expresado en (%) | 99.9921

## CT20A_1V
SCT013 (20A/1V) — DATOS Y LINEALIDAD
Corriente (A) | Voltaje medido (V) | Ajuste lineal (V) | Voltaje ideal (V) | Residual (V) | ¦Residual¦ (V) | Error vs ideal (%) | ¦Error¦ (%) | Parámetro | Valor
4 | 0.1994 | 0.1996 | 0.2 | -0.00020311 | 0.00020311 | -0.3 | 0.3 | Corriente nominal (A) | 20
8 | 0.3983 | 0.39855 | 0.4 | -0.00025331 | 0.00025331 | -0.425 | 0.425 | Salida nominal FS (V) | 1
10 | 0.4973 | 0.49803 | 0.5 | -0.0007284 | 0.0007284 | -0.54 | 0.54 | Sensibilidad nominal (V/A) | 0.05
12 | 0.5971 | 0.5975 | 0.6 | -0.0004035 | 0.0004035 | -0.48333 | 0.48333 | Pendiente ajuste (V/A) | 0.049738
16 | 0.7995 | 0.79645 | 0.8 | 0.0030463 | 0.0030463 | -0.0625 | 0.0625 | Intercepto (V) | 0.00065292
20 | 0.9951 | 0.9954 | 1 | -0.00030389 | 0.00030389 | -0.49 | 0.49 | R² del ajuste | 0.99998
24 | 1.1932 | 1.1944 | 1.2 | -0.0011541 | 0.0011541 | -0.56667 | 0.56667 | Desviación máxima ajuste (V) | 0.0030463
[8 empty] | No linealidad máxima (% FS) | 0.30463
Interpretación: R² cercano a 1 indica una relación prácticamente lineal. La no linealidad máxima (% FS) es la mayor separación respecto a la recta de mejor ajuste, expresada como porcentaje de la salida nominal de 1 V. | [7 empty] | Máximo error vs ideal (%) | 0.56667
[8 empty] | R² expresado en (%) | 99.9984

## CT30A_1V
SCT013 (30A/1V) — DATOS Y LINEALIDAD
Corriente (A) | Voltaje medido (V) | Ajuste lineal (V) | Voltaje ideal (V) | Residual (V) | ¦Residual¦ (V) | Error vs ideal (%) | ¦Error¦ (%) | Parámetro | Valor
6 | 0.1994 | 0.19958 | 0.2 | -0.00018307 | 0.00018307 | -0.3 | 0.3 | Corriente nominal (A) | 30
12 | 0.3995 | 0.39955 | 0.4 | -5.3891e-05 | 5.3891e-05 | -0.125 | 0.125 | Salida nominal FS (V) | 1
15 | 0.4997 | 0.49954 | 0.5 | 0.0001607 | 0.0001607 | -0.06 | 0.06 | Sensibilidad nominal (V/A) | 0.033333
18 | 0.5996 | 0.59952 | 0.6 | 7.5292e-05 | 7.5292e-05 | -0.066667 | 0.066667 | Pendiente ajuste (V/A) | 0.033328
24 | 0.7997 | 0.7995 | 0.8 | 0.00020447 | 0.00020447 | -0.0375 | 0.0375 | Intercepto (V) | -0.00038774
30 | 0.9994 | 0.99947 | 1 | -6.6342e-05 | 6.6342e-05 | -0.06 | 0.06 | R² del ajuste | 1
36 | 1.1993 | 1.1994 | 1.2 | -0.00013716 | 0.00013716 | -0.058333 | 0.058333 | Desviación máxima ajuste (V) | 0.00020447
[8 empty] | No linealidad máxima (% FS) | 0.020447
Interpretación: R² cercano a 1 indica una relación prácticamente lineal. La no linealidad máxima (% FS) es la mayor separación respecto a la recta de mejor ajuste, expresada como porcentaje de la salida nominal de 1 V. | [7 empty] | Máximo error vs ideal (%) | 0.3
[8 empty] | R² expresado en (%) | 100